实验六 旋转式粘度计测聚合物乳液粘度及流变特性

一、目的要求：

1、了解NDJ-1型旋转式粘度计的结构和操作原理。

2、熟悉NDJ-1型旋转式粘度计的操作方法。

3、了解旋转粘度计的用途。

二、结构原理：

NDJ-1型旋转式粘度计是用于测量液体的粘性阻力与液体的绝对粘度的新型仪器。广

泛适用于测定油脂、油漆、食品、药物、胶粘剂等各种流体的粘度。图1-1为NDJ-1型旋转式粘度计示意图：

图1  NDJ-1型旋转式粘度计

1．如图所示，同步电机以稳定的速度旋转，连接刻度圆盘，再通过游丝和转轴带动转子旋转。如果转子未受到液体的阻力，则游丝、指针与刻皮圆盘同速旋转，指针在刻度盘上指出的读数为“0”。反之，如果转子受到液体的粘滞阻力，则游丝产生扭矩，与粘滞阻力抗衡最后达到平衡，这时与游丝连接的指针在刻度圆盘上指示一定的读数(即游丝的扭转角)。将读数乘上特定的系数即得到液体的粘度(mpa·s)

2．利用齿轮系统及离合器进行变速，由专用旋转钮操作，分四档转速，根据测定需要选择。

3．本仪器有1至4号四种转子，可根据被测液体粘度的高低随同转速配合选用。

4．仪器装有指针固定控制机构，为精确读数用，当转速较快时(30／分，60转／分)无法在旋转时进行读数，这时可按下指针控制杆，使指针固定下来，便于读数。

5．保护架是为稳定测量和保护转子用。使用保护架进行测定能取得较稳定的测量结果。6．仪器可手提使用，配有固定支架及升降机构，—般在实验室中进行小量和定温测定时应固定。

三、仪器简单介绍

1、粘度测量范围：10～100000MPa·s；2、测量误差：±5％（牛顿型液体）；3、测定转子：1～4号四种转子；4、转速：6r/min、12r/min、30r/min、60r/min；5、电源：220v±10％ 50Hz AC；6、外形尺寸：300×300×450mm；7、净重：1.5kg（不包括支架）；8、选配：HWY-10多功能恒温水浴。

四、操作步骤:

1、准备被测液体，置于直径不小于70 mm 高度不小于130 mm的烧杯或直筒型容器中，准确地控制被测液体温度。

2、将保护架装在仪器上（向右旋入装上，向左旋出卸下）。

3、将选配好的转子旋入轴连接杆（向左旋入装上，向右旋出卸下）。旋转升降旋钮，使仪器缓慢地下降，转子逐渐浸入被测液体中，直至转子液面标志和液面平为止，再精调水平。接通电源，按下指针控制杆，开启电机，转动变速旋钮，使其在选配好的转速档上，放松指针控制杆，待指针稳定时可读数，一般需要约30秒钟。当转速在“6”或“12”档运转时，指针稳定后可直接读数；当转速在“30”或“60”档时，待指针稳定后按下指针控制杆，指针转至显示窗内，关闭电源进行读数。

（注意：按指针控制杆时，不能用力过猛。可在空转时练习掌握。）

4、当指针所指的数值过高或过低时，可变换转子和转速，务使读数约在15-90格之间为佳。

五、数据处理

测定时，指针在刻度盘上指示的读数必须乘上系数表上的特定系数才为测得的绝对粘度（mpa.s）。
        即　η＝ｋ·α
        式中：η＝ 绝对粘度
        ｋ＝ 系数
        α＝ 指针所指示读数（偏转角度）

六、注意事项

1、先大约估计被测液体的粘度范围，然后根据量程表选择适当的转子和转速。如：测定约3000 mPa.s 左右的液体时可选用下列配合：2号转子……6转／分，或3号转子……30转／分。

2、当估计不出被测液体的大致粘度时，应假定为较高的粘度，试用由小到大的转子（大小指外形，以下如同）和由慢到快的转速。原则是高粘度的液体选用小的转子和慢的转速；低粘度的液体选用大的转子和快的转速。

3、装卸转子时应小心操作，装拆时应将连接螺杆微微抬起进行操作，不要用力过大，不要使转子横向受力，以免影响仪器精度。

4、不得在未按下指针控制杆时开动电机。一定要在电机运转时变换转速。

5、连接螺杆和转子的连接端面及螺纹处应保持清洁，否则将影响转子的正确连接及转动时的稳定性。

6、仪器升降时应用手托住仪器，防止仪器自重坠落。

7、悬浊液、乳浊液、高聚物及其他高粘度液体中很多都是“非牛顿液体”其表现粘度随切变速度和时间变化而变化，故在不同的转子、转速、和时间下测定，其结果不一致是属正常情况，并非仪器不准(一般非牛顿液体的测定应规定转子、转速和时间)。

8、每次使用完毕，应及时清洗转子（不得在仪器上进行转子清洗），清洁后要妥善安放于转子架中。

七、思考题

1、简述NDJ-1型旋转式粘度计的用途以及测试方法。

2、谈谈温度在测试过程中有何影响。

3、谈谈转速对黏度的影响。